Załącznik nr 1a do SIWZ

| Lp. | Nazwa pojazdu | Jml liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Marka, typ model ambulansu/ Samochód fabrycznie nowy/ rok produkcji pojazdu bazowego minimum 2019/ Zabudowa ambulansu wykonana w roku 2020/ Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego / Nosze/ Nazwa/ producent/ rok prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny typu B z zabudową przedziału medycznego oraz noszami z transporterem | kpl 1 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry pojazdu | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Pojazd spełnia wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789+A1:2011 typ ambulansu B | TAK |  |
| 2 | Świadectwo homologacji (data wydania i numer świadectwa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji - wynikająca ze świadectwa homologacji), | TAK |  |

| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| I. Nadwozie |  |  |
| Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. | TAK podać |  |
| Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | TAK podać |  |
| Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK podać |  |
| Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789+A1:2011 | TAK podać |  |
| Wysokość przedziału medycznego min. 1,8 m. | TAK podać |  |
| Długość przedziału medycznego min. 2,6 m.(Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie kabiny kierowcy kosztem długości przedziału medycznego) | TAK podać |  |
| Szerokość przedziału medycznego min. 1,65 m. | TAK podać |  |
| Drzwi tylne, wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min. 250 stopni, wyposażone w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu. Stopień przy drzwiach tylnych stanowiącv zderzak ochronny | TAK podać |  |
| Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały | TAK podać |  |
| Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, o wysokości minimum 165 cm, dodatkowy uchwyt/klamka od strony wewnętrznej . Dodatkowo uchwyt w przedziale medycznym przy wejściu z drzwi bocznych po stronie prawej ułatwiający pacjentowi wejście. | TAK podać |  |
| Lakier w kolorze białym. | TAK podać |  |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. | TAK podać |  |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne w kabinie kierowcy | TAK podać |  |
| Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. | TAK podać |  |
| Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera przednia | TAK podać |  |
| Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. | TAK podać |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany fabrycznym kluczykiem-pilotem. | TAK podać |  |
| Immobilizer. | TAK podać |  |
| Reflektory przeciwmgielne przednie, z funkcją doświetlania zakrętów | TAK podać |  |
| Światła dzienne włączane automatycznie po uruchomieniu silnika | TAK podać |  |
| Radioodtwarzacz MP3 z nagłośnieniem obu przedziałów. | TAK podać |  |
| Kamera cofania, | TAK podać |  |
| Czujniki parkowania przód + tył | TAK/NIE |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK podać |  |
| Dokumenty umożliwiające rejestrację jako specjalny- sanitarny- przy dostawie | TAK podać |  |
| II. Silnik |  |  |
| Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL, o pojemności do 2000 cm. | TAK podać |  |
| Moc silnika minimum 140 KM. | TAK podać |  |
| Moment obrotowy min.340 Nm. | TAK podać |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 9,0 l/100 km (wg. Świadectwa homologacji pojazdu bazowego) | TAK podać |  |
| III. Zespół przeniesienia napędu |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 – biegowa + bieg wsteczny. | TAK podać |  |
| Stały napęd na koła przednie i tylne (tzw. 4x4) działający w pełnym zakresie prędkości pojazdu. | TAK podać |  |
| Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy. | TAK podać |  |
| System wspomagania ruszania pod górę. | TAK podać |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego. | TAK podać |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |
| Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. Wzmocnione stabilizatory- podać kod opcji producenta | TAK podać |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| Ze wspomaganiem. | TAK podać |  |
| System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK podać |  |
| Układ wspomagania nagłego hamowania. | TAK podać |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| Ze wspomaganiem. | TAK podać |  |
| Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach. | TAK podać |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. | TAK podać |  |
| Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK podać |  |
| Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. Powietrzne. | TAK podać |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. | TAK podać |  |
| Klimatyzacja oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy - dwuparownikowa | TAK podać |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o mocy min. 1800 W. | TAK podać |  |
| Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 150 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |
| Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem. | TAK podać |  |
| Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min. 10 m. | TAK podać |  |
| Min. 4 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w przedziale medycznym. | TAK podać |  |
| Grzałka w bloku silnika (układzie chłodzenia silnika) | TAK podać |  |
| Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK podać |  |
| Atestowana przetwornica (przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). Gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). | TAK podać |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DZWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| Belka świetlna niebieska o niskim profilu (64 mm) umieszczona na dachu pojazdu z min 2 lampami pulsacyjnymi typu LED, w belce lub w pasie przednim zamontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem – podać markę, model belki świetlnej) halogeny dalekosiężne na przednim orurowaniu. Belka orurowana – zabezpieczona przed konarami drzew, itp. | TAK podać |  |
| Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania. Przycisk trąbki pneumetyczny umieszczonyz boku lewarka po stronie lewej. | TAK podać |  |
| 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego | TAK podać |  |
| W tylnej części pojazdu pojedyncza lampa typu LED, tzw. kogut. Kogut orurowany – zabezpieczony, | TAK podać |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 250 stopni. | TAK podać |  |
| Migacze w górnej tylnej części nadwozia | TAK |  |
| Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektor punktowy szperacz z ładowarką | TAK podać |  |
| Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. : Zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany przez umieszczenie na specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru białego lub żółtego: 1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; 2) nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej: „P” – w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; 4) trzech pasów odblaskowych: a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu, c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a; - 5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu. | TAK podać |  |
| Dodatkowe napisy, logo Zamawiającego: - do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | TAK podać |  |
| X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. | TAK podać |  |
| Oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). + 1 nad blatem roboczym | TAK podać |  |
| XI. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, pokryta specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. | TAK podać |  |
| Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami z tworzywa sztucznego. | TAK podać |  |
| Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego. | TAK podać |  |
| Ściany boczne i sufit w kolorze białym. | TAK podać |  |
| W przedziale medycznym – -dwa fotele spełniające wymogi PN-EN 1789+A1:2011, a) jeden fotel skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami – podać zakres regulacji) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, b) jeden składany fotel za głową pacjenta mocowany na ścianie działowej z trzypunktowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa zintegrowanym z oparciem fotele w/w posiadają siedzenia ze składanymi do pionu siedziskami oraz zintegrowanymi zagłówkami lub regulowanymi, podać markę i model oferowanych foteli | TAK podać |  |
| Drzwi w ściance działowej oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A1:2011, | TAK podać |  |
| Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej nie poszerzać półek bocznych!) – - wysuwana półka do przygotowania leków -zestawy szafek i półek wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów oraz mechanizmem utrzymującym położenie otwarcia , -szafka na narkotyki zamykana na klucz lub zamek szyfrowy -półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiające podgląd na umieszczone tam przedmioty. - miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, 2 szt. walizek lub torb ratowniczych -Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok ze strony lewej i prawej przedziału medycznego. | TAK podać |  |
| Na ścianie lewej szyna wraz z minimum dwoma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Uchwyty do sprzętu nie są objęte niniejszym postępowaniem. | TAK podać |  |
| Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. | TAK podać |  |
| Uchwyty dla personelu medycznego. | TAK podać |  |
| Uchwyt na ssak | TAK |  |
| Szyna typu Modura o dł. min 30 cm na ścianie lewej | TAK podać |  |
| Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. | TAK podać |  |
| Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK podać |  |
| Lodówka z możliwością schłodzenia 2 litrów płynów do temperatury +4oC; pojemnik termoizolacyjny | TAK podać |  |
| Laweta pod nosze główne ze schowkiem na deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz nosze podbierakowe . | TAK podać |  |
| Przedział medyczny wyposażony w: - panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego (zależnego od pracy silnika, niezależnego od pracy silnika, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK podać |  |
| Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK podać |  |
| Na drzwiach tylnych przygotowane mocowanie pod krzesełko kardiologiczne.(Krzesełko dostarczy do firmy zabudowującej zamawiający po podpisaniu umowy) |  |  |
| Mocowanie dwóch uchwytów na rękawiczki jednorazowe. |  |  |
| XII. WYPOSAŻENIE POJAZDU WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | TAK podać |  |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK podać |  |
| Kosz na śmieci. | TAK podać |  |
| Trójkąt ostrzegawczy. | TAK podać |  |
| Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK podać |  |
| XIII. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu cyfrowego. | TAK podać |  |
| Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s | TAK podać |  |
| XIV. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNO-LOGICZNA POD SYSTEM SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca do tabletu Getac F110 z zasilaczem (adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). W przedziale medycznym w zabudowie meblowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP H470 wraz z zasilaczem (, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3300 oraz FM6300) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki. Mocowanie drukarki w przedziale medycznym (miejsce mocowania uzgodnione z Zamawiającym). Uchwyt na tablet Getac w kabinie kierowcy po prawej stronie. (Tablet, drukarka, moduł Teltonika po stronie Zamawiającego) - Kabina kierowcy wyposażona w: - panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) - boczna lampka do czytania w kabinie kierowcy po stronie pasażera - komplet opon letnich i zimowych z felgami | TAK podać |  |
| XV. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU |  |  |
| I. NOSZE GŁÓWNE - SZT.1 /PODAĆ PRODUCENTA /MODEL |  |  |
| Podać markę, model i rok produkcji, nosze fabrycznie nowe | TAK podać |  |
| Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK podać |  |
| Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK podać |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji | TAK podać |  |
| Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚ | TAK podać |  |
| Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | TAK -15 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście | TAK-15 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK podać |  |
| Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK podać |  |
| Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi | TAK podać |  |
| Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | TAK podać |  |
| Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK podać |  |
| Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze | TAK -10 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK- 15 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne | TAK podać |  |
| Waga noszy max 23 kg | TAK podać |  |
| Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK podać |  |
| Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci | TAK podać |  |
| Obciążenie dopuszczalne min 227 kg | TAK podać |  |
| II. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | TAK podać |  |
| Szybki i łatwy system połączenia z noszami | TAK podać |  |
| Regulacja wysokości w min 6 poziomach | TAK podać |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min trzech poziomach pochylenia | TAK podać |  |
| Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | TAK podać |  |
| Wyposażony w min 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm | TAK podać |  |
| Wszystkie główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min 150 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze | TAK -15 pkt NIE- 0 PKT (podać średnicę i szerokość kółek) |  |
| Min 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK podać |  |
| Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | TAK podać |  |
| 4 główne uchwyty transportera | TAK podać |  |
| Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | TAK- 15 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | TAK -15 pkt NIE- 0 PKT |  |
| Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK podać |  |
| Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK podać |  |
| Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK podać |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera min 227 kg | TAK podać |  |
| Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max. 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789+A1:2011 i PN EN 1865+A1:2015, po świadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie | TAK podać |  |
| Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789+A1:2011. | TAK podać |  |
| Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder , instrukcja obsługi – załączyć do oferty. | TAK podać |  |

Warunki Gwarancji

| Lp | Wyszczególnienie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji: |  |
| 2 | Gwarancja mechaniczna pojazdu bazowego – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) |  |
| 3 | Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu bazowego – min. 36 miesięcy |  |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |
| 5 | Gwarancja na perforację pojazdu bazowego – min. 120 miesięcy |  |
| 6 | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące |  |
| 7 | Zgłoszenie naprawy zabudowy i wyposażenia medycznego będzie kierowane: | telefonicznie pod nr ...................... lub faksem na nr: ..................... lub mailowo na adres: ............................................................................, |
| 8 | Lokalizacja najbliższego punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego |  |
| 9 | - Dopuszcza się dostawę pojazdu na kołach - Wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu – dostarczyć Zamawiającemu przy przekazywaniu ambulansu. -Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi – dostarczyć Zamawiającemu przy przekazywaniu ambulansu. - Deklaracja zgodności dla ambulansu drogowego typu B. – przy dostawie - Świadectwo homologacji dla samochodu bazowego – przy dostawie - Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu.- przy dostawie |  |

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

| Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
| 2. | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 3. | Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| 4. | Głębokość kompresji: w zakresie 4 - 6 cm | TAK |  |
| 5. | Siła kompresji między 530 a 600 N | TAK |  |
| 6. | Temperatura robocza od 0 do +40°C, możliwość pracy w temperaturze -20°C min. przez jedną godzinę. | TAK |  |
| 7. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. | TAK |  |
| 8. | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 VAC | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji pacjenta przy zasilaniu z akumulatora przez okres 45 min. oraz z zasilania stacjonarnego bez ograniczeń. | TAK |  |
| 10. | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie aparatu: - Torba przenośna - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu ( 3 szt.) - ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) | TAK podać |  |
| 13. | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 10 kg | TAK podać |  |
| 14. | Urządzenie fabrycznie nowe nie demonstracyjne, rok produkcji 2019. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Min. 24 m-ce |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto: